# เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่พร้อมเครื่องอัดอากาศ

## วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่าง ๆ และสามารถใช้ฝึกหัดการหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง และกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว  ผู้ใช้สามารถเรียนรู้  มีทักษะและความชำนาญในการใช้ และปรับเปลี่ยนการทำงานเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดทั่วไป

- เป็นเครื่องช่วยหายใจซึ่งควบคุมการทำงานโดยไมโครโพรเซสเซอร์หลักการทำงานเป็นแบบควบคุมด้วยความดัน (Pressure control) และควบคุมด้วยปริมาตร (Volume control) โดยใช้ออกซิเจนและอากาศจากแหล่งจ่ายอากาศของโรงพยาบาลได้

- ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่

- มีแบตเตอรี่สำรองติดมากับเครื่องช่วยหายใจหรือมีชุดสำรองไฟที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า   30 นาที

- มีระบบควบคุมวาล์วฉุกเฉินสามารถเปิดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจโดยอาศัยออกซิเจนจากอากาศภายนอกเข้ามาใช้ ในกรณีเครื่องขัดข้องมีปัญหา (Safety valve open) หรือความดันในระบบสูงกว่าที่กำหนดไว้

- มีจอภาพประกอบมากับเครื่องแผงควบคุมการทำงานของเครื่องสามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ตั้งให้กับผู้ป่วย(Ventilator setting) ค่าต่าง ๆที่วัดได้จากผู้ป่วย (Monitor data) ได้พร้อมกัน รวมทั้งสามารถแสดงกราฟการหายใจของ volume/time, Airway  Pressure/Time และ  Flow/Time ได้พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปกราฟ

- การวัดค่าต่าง ๆ ของการหายใจใช้ระบบ Flow Sensor ที่อยู่ภายในตัวเครื่องช่วยหายใจ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการแสดงผลของการหายใจ เนื่องจากความชื้นและเสมหะของผู้ป่วย

- มีระบบ Heated exhalation bacteria filter เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในเครื่อง

- มีแบคทีเรียฟิลเตอร์ทั้งช่วงหายใจเข้าและช่วงหายใจออก ที่สามารถกรองเชื้อโรคขนาด 0.3 ไมครอน  และสามารถทำให้ปราศจากเชื้อและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

- มีระบบ Previous setup เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเปลี่ยน Mode กลับไปสู่ Mode ก่อนหน้า

.     	นายกัมพล  ลิ่มทองนพคุณ	      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	                      ประธานกรรมการ

.     	นางศิริรัตน์  นาครอด            	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

.     	นางกาญจนา  ละอองจันทร์	    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

.     	นางวันเพ็ญ  สาขำ	               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

.     	นายทรงพล  วรบุตร	             เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ

และเลขานุการ

-๒-

- มีรถเข็นรองรับตัวเครื่องชนิด  4 ล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมระบบล็อคล้อที่ป้องกันมิให้เคลื่อนที่ เมื่อใช้กับผู้ป่วย

- มีเครื่องผลิตอากาศ (Air Compressor)

- ใช้กับไฟ 220 Volt, 50 Hz.

- เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย,สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป

- รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๒ ปี นับตั้งแต่วันรับเครื่อง

รายละเอียดทางเทคนิค

- สามารถเลือกลักษณะการทำงานของการช่วยหายใจ  (Type  of  Ventilation) ดังนี้

๑.๑ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร  (Volume  Controlled  Ventilation)

๑.๒ ชนิดควบคุมด้วยแรงดัน (Pressure controlled ventilation)

- สามารถตั้งลักษณะการช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยได้ดังนี้

2.1 ชนิดเครื่องช่วยในการหายใจทั้งหมด (A/C)

๒.๒ ชนิดเครื่องช่วยหายใจบางส่วน (SIMV)

๒.๓ ชนิดให้ผู้ป่วยหายใจเอง(SPONT)พร้อมกับมีแรงดันสนับสนุน (Pressure Support ventilation)

๒.๔ ชนิดช่วยผู้ป่วยภายหลังหยุดการหายใจ (Apnea  Ventilation) ช่วยผู้ป่วยภายหลังหยุดการหายใจ

ตามเวลาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

๒.๕ ชนิดช่วยหายใจโดยไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ( Non invasive ventilation )

- สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้จากแผงควบคุมการทำงานที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องได้ดังนี้

๓.๑ สามารถป้อนข้อมูลน้ำหนักผู้ป่วยเข้าเครื่อง (Ideal Body Weight) ได้ไม่น้อยกว่า 0.3 ถึง 149 กิโลกรัม

๓.๒ สามารถตั้งความดันช่วย (Pressure Support) ได้อย่างน้อย 0 ถึง 70 เซนติเมตรน้ำ

๓.๓ สามารถตั้งอัตราเร่งการไหลของลม  (Rise Time) ได้ 1 ถึง 100%

๓.๔ สามารถตั้งระดับความไวของการหายใจออก (Expiratory Sensitivity) ได้ 1 ถึง 80 %

๓.๕ สามารถตั้งปริมาตรอากาศในการหายใจแต่ละครั้ง (Tidal  Volume) ได้ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิลิตร

ถึง 2,500 มิลลิลิตร

๓.๖ สามารถตั้งอัตราการหายใจได้ 1  ถึง 150 ครั้งต่อนาที

.     	นายกัมพล  ลิ่มทองนพคุณ	      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	                      ประธานกรรมการ

.     	นางศิริรัตน์  นาครอด            	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

.     	นางกาญจนา  ละอองจันทร์	    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

.     	นางวันเพ็ญ  สาขำ	               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

.     	นายทรงพล  วรบุตร	             เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ

และเลขานุการ

-๓-

๓.๗ สามารถตั้งอัตราการไหลของอากาศ (Peak Flow) ได้อย่างน้อย 3-150 ลิตร/นาที สำหรับผู้ป่วย

น้ำหนักมากกว่า 24 กก. หรืออย่างน้อย 3 – 60  ลิตร/นาที สำหรับผู้ป่วยน้ำหนักเท่ากับหรือ

น้อยกว่า 24 กิโลกรัม

๓.๘ สามารถเลือกรูปแบบการไหลเวียนของอากาศ (Flow Pattern) ได้เป็นแบบ Square หรือ

Descending Ramp

๓.๙ สามารถตั้งให้ลมหายใจเข้าหยุดค้างในปอดก่อนหายใจออก(Plateau) ได้ 0 ถึง 2 วินาที

๓.๑๐ สามารถตั้งแรงดัน (Inspiratory Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 5 ถึง 90 เซนติเมตรน้ำ			     3.11 ในกรณีที่เครื่องควบคุมด้วยแรงดันสามารถเลือกให้ค่าต่าง ๆ คงที่ได้คือ ช่วงเวลาหายใจเข้า

(Inspiratory Time), สัดส่วนการหายใจเข้า:การหายใจออก (I:E  Ratio) ,ช่วงเวลาการหายใจออก

(Expiratory Time)

3.12 สามารถกำหนดช่วงเวลาในการหายใจเข้าได้ไม่น้อยกว่า 0.2 ถึง 8.0 วินาที

๓.๑๓ สามารถกำหนดสัดส่วนช่วงเวลาในการหายใจเข้าต่อช่วงเวลาในการหายใจออกได้

๓.๑๔ สามารถตั้งช่วงเวลาหายใจออก (Expiratory Time) ได้ตั้งแต่ 0.2 วินาที

3.15 สามารถตั้งให้ผู้ป่วย Trigger เครื่องได้ 2 แบบ  คือ

3.15.1 ตั้ง Pressure  Sensitivity ได้ 0.1 – 20.0 ซม.น้ำต่ำกว่าระดับ PEEP

3.15.2 ตั้ง Flow  Sensitivity ได้ 0.1 – 20.0 ลิตรต่อนาที

3.16 สามารถตั้งเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน (Oxygen Percentage) ได้ 21-100 %

3.17 สามารถตั้งความดันบวกในระบบ PEEP/CPAP ได้สูงสุดถึง 45  เซนติเมตรน้ำ

๓.๑๘ สามารถตั้งให้เครื่องช่วยหายใจกรณีผู้ป่วยหยุดหายใจ (Apnea Ventilation) ได้ทั้งแบบ

ควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Control) หรือควบคุมด้วยความดัน (Pressure Control)

๓.๑๙ สามารถตั้ง Disconnect  Sensitivity ได้ไม่น้อยกว่า 20 ถึง 95%

๓.๒๐ มีปุ่มกดให้ออกซิเจน 100% นาน 2 นาทีและในขณะให้ออกซิเจนเครื่องจะทำการ Calibrate

Oxygen sensorโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องถอดสายช่วยหายใจออกจากผู้ป่วย

- ส่วนจอภาพที่แสดงข้อมูลจะสามารถแสดงข้อมูลค่าที่ตั้ง และค่าที่วัดได้จากผู้ป่วยได้พร้อมกัน

พร้อมมีระบบข้อมูลที่สามารถแสดงค่าต่าง ๆ ของเครื่องและของผู้ป่วยได้ดังนี้

๔.๑ แสดงชนิดของการหายใจว่าเป็น Control(C) ,Assist (A),Spontaneous (S) และรูปกราฟแบบรหัสสี

เพื่อให้ทราบว่าขณะผู้ป่วยหายใจเป็นช่วงหายใจเข้าหรือหายใจออก

๔.๒ เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนที่ผู้ป่วยได้รับ

.     	นายกัมพล  ลิ่มทองนพคุณ	      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	                      ประธานกรรมการ

.     	นางศิริรัตน์  นาครอด            	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

.     	นางกาญจนา  ละอองจันทร์	    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

.     	นางวันเพ็ญ  สาขำ	               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

.     	นายทรงพล  วรบุตร	             เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ

และเลขานุการ

-๔-

๔.๓ แสดงค่าแรงดัน  ได้แก่  Peak Pressure,  Mean circuit Pressure, Plateau pressure, PEEP	 	    ๔.๔ แสดงค่าปริมาตรลมหายใจ ที่ผู้ป่วยได้รับแต่ละครั้ง (Exhaled Tidal Volume)

๔.๕ แสดงค่าที่ผู้ป่วยได้รับปริมาตรในการหายใจเฉลี่ยต่อนาที  (Exhaled  Minute  Volume)

๔.๖ แสดงค่าปริมาตรในการหายใจที่ผู้ป่วยหายใจเองเฉลี่ยต่อนาที(Spontaneous Minute Volume)	  	    ๔.๗ แสดงค่าอัตราการหายใจของผู้ป่วยร่วมกับเครื่อง  (Total respiratory rate)

๔.๘ แสดงกราฟการหายใจของ Pressure/Time, Flow/Time, Volume/TimeหรือPressure volume loop

- ส่วนของระบบเตือนความปลอดภัยจะเตือนด้วยสัญญาณไฟ เสียง และข้อความโดยแบ่งตามความรุนแรงโดยมีปุ่มควบคุมเพื่อหยุดเสียงร้องเตือนนาน 2 นาที และมีปุ่ม Reset สัญญาณเตือนเมื่อปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้วโดยระบบเตือนความปลอดภัยจะสามารถปรับตั้งได้ดังนี้

5.1 กำหนดค่า High  circuit  pressure ได้ตั้งแต่ ๗ ถึง ๑๐๐ เซนติเมตรน้ำ

5.2 กำหนดค่า High Exhaled Minute Volume ได้ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๙๙ ลิตรต่อนาทีหรือปิด

5.3 กำหนดค่า High Exhaled tidal Volume ได้ตั้งแต่ ๕๐ ถึง ๓,๐๐๐ มิลลิลิตรต่อนาทีหรือปิด

5.4 กำหนดค่า ค่า High Respiratory Rate ได้ ๑๐ หรือต่ำกว่า ถึง ๑๑๐ ครั้งต่อนาที

5.5 กำหนดค่า Low Exhaled  Mandatory tidal Volume ได้ตั้งแต่ ๕ ถึง ๒,๕๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที

หรือปิด (OFF)

5.6 กำหนด Low  Exhaled  Minute Volume ได้ตั้งแต่ ๐.๕ ถึง ๒๐ ลิตรต่อนาทีหรือสูงกว่า

5.7 กำหนดค่า Low Exhaled Spontaneous tidal Volume ได้ตั้งแต่ ๕ ถึง ๒,๕๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที

หรือปิด (OFF)

5.8 กำหนดค่า Apnea  Interval ได้ตั้งแต่ 10 ถึง 60 วินาทีหรือสูงกว่า

๖. มีระบบสัญญาณเตือนโดยจะแสดงด้วยสัญญาณไฟ เสียง และข้อความดังต่อไปนี้

        - 6.1  ในกรณีเกิดการอุดตันในสายช่วยหายใจ (Severe occlusion)

  - 6.2  ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนสูงหรือต่ำเกินไป( High/Low delivered oxygen percent)

  - 6.3  ในกรณีที่สายช่วยหายใจหลุดจากผู้ป่วย (Circuit disconnect)

  - 6.4  ในกรณีที่แรงดันออกซิเจนจากแหล่งจ่ายออกซิเจนไม่เพียงพอ  (No Oxygen supply)

  - 6.5  ในกรณีที่แรงดันอากาศจากแหล่งจ่ายอากาศไม่เพียงพอ   (No Air supply)

.     	นายกัมพล  ลิ่มทองนพคุณ	      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	                      ประธานกรรมการ

.     	นางศิริรัตน์  นาครอด            	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

.     	นางกาญจนา  ละอองจันทร์	    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

.     	นางวันเพ็ญ  สาขำ	               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

.     	นายทรงพล  วรบุตร	             เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ

และเลขานุการ

-๕-

๗. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประกอบเครื่อง

7.1 ชุดสายช่วยหายใจชนิดซิลิโคน				 	จำนวน  2  ชุด

7.2 แบคทีเรียฟิลเตอร์สำหรับช่วงหายใจเข้า                        	จำนวน  2  ชิ้น

7.3 แบคทีเรียฟิลเตอร์สำหรับช่วงหายใจออก                       	จำนวน  2  ชิ้น

๗.๔ อุปกรณ์ให้ความชื้นแบบปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติ              	จำนวน  1  เครื่อง

๗.๕ กระป๋องน้ำสำหรับทำความชื้น (Humidifier chamber)       	จำนวน  2  ชุด

๗.๖ แขนจับท่อหายใจ				              	จำนวน  1  ชุด

๗.๗ ชุดปอดเทียม  (Test  Lung)			              	จำนวน  1  ชุด

๗.๘ Air compressor 					   	จำนวน  1  ชุด

๗.๙ คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ	     	จำนวน  1  ชุด

.     	นายกัมพล  ลิ่มทองนพคุณ	      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	                      ประธานกรรมการ

.     	นางศิริรัตน์  นาครอด            	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

.     	นางกาญจนา  ละอองจันทร์	    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

.     	นางวันเพ็ญ  สาขำ	               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

.     	นายทรงพล  วรบุตร	             เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ

และเลขานุการ